## Anexo B
NOMBRE DEL CONCURSANTE |  |  |  | FECHA
LLENADO POR EL CONCURSANTE
Partida | CANTIDAD | EQUIPO | Costo Unitario | Costo unitario antes de I.V.A. | Monto Mínimo | Monto Máximo
ÚNICA | 1 | EQUIPO MEDICO “ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE) DE VAPOR AUTOGENERADO”
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
Importe Total de la Propuesta Económica con Letras
(Son 00/100 M.N.)
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | SELLO DE LA EMPRESA

## Anexo A
NOMBRE DEL CONCURSANTE: ____________________________________________________________________________
# PUNTO | Características |  | Cumple Si / No
Equipo conectado a la red eléctrica, que permite esterilizar objetos que resisten altas temperaturas y humedad de vapor a presión envueltos en envases (o no), con/sin cajas para esterilización y que no sufre deterioro en su estructura debido a los materiales por los cuales está construida.
1 | Tuberías y conexiones de acero inoxidable.
2 | Capacidad de la cámara: 410 a 600lts.
3 | Tipo gabinete o empotrable.
4 | Temperatura de Esterilización de 121 y 134 °C.
5 | Esterilizador automático controlado por un microprocesador o PLC.
6 | Capacidad de manejar el proceso de esterilización manualmente.
6 | Sistema de detección de fallas y diagnóstico por medio de un microprocesador o PLC.
7 | Estructura de acero inoxidable.
8 | Con tecnología de ciclos de desplazamiento por gravedad y ciclos con sistema de Pre-Vacío.
9 | Indicador audible y visible de fin de ciclo.
10 | Generador de vapor de materiales que no produzcan oxidación.
11 | Impresora integrada para el registro alfanumérico del proceso de esterilización y mensajes de error.
12 | Válvula de seguridad de vapor.
13 | Sistema de paro de emergencia del equipo.
14 | Sistema automático de calibración ajustable a la presión y temperatura.
15 | Sistema economizador de agua.
16 | Indicador manométrico para cámara.
17 | Sistema de vacío por sistema Venturi o bomba de vacío
18 | Puerta de manejo manual. | Con sistema de seguridad que impida la apertura de la puerta durante el ciclo de esterilización.
19 | Pantalla digital para despliegue de parámetros | Variables. (Tiempo, presión y temperatura.)
Programación, selección de ciclos.
Alarmas.
20 | Programas preestablecidos mínimos de esterilización: | Instrumental 134°C
Textiles 134°
Líquidos 121°C
Cauchos 121°C
Prueba de fuga
Prueba de Bowie y Dick
21 | Alarmas audibles y visibles como mínimo | Puerta(s) mal cerrada(s).
Falla en el suministro de energía.
Falla en el sensor de temperatura.
Falla de presión de la cámara.
Falla en el sensor de presión.
Desviación de tiempos preestablecidos.
FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |  | SELLO DE LA EMPRESA